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麻醉深度监护仪需求参数

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	需求参数
	控制价

	1
	麻醉深度监护仪
	台
	1
	主要参数指标：

1、Ai指数（麻醉意识指数（Ai值））范围0~99%（从无脑电信号~完全清醒）显示实时患者镇静、催眠程度

2、信号质量指数（SQI）：范围0~100%（≧0格-5格），实时监测记录信号质量

3、肌电指数（EMG）：实时监测范围0-100%（70~110Hz肌电强度），提供肌电活动和干扰的参考依据

4、爆发抑制比（BSR）：范围0～100％，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据，保证麻醉安全

5、抑制持续时间分析（SD/CSD)：范围值大于等于0秒，可显示抑制脑电持续时间/累计持续时间

6、同屏脑电波显示功能：支持单、双通道脑电图显示，实时显示原始脑电波形。

7、Ai趋势图：实时显示单、双通道脑镇定程度的量化指数的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化

8、频谱图：能显示单、双通道频谱图（密度谱阵列，DSA），频谱图对应的实时分析（重心频率、MDF）双通道模式下可显示（对称度指数，BSI）

9、超强滤波功能：有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的正确和准确，为正确的监测数值提供保证

10、数据存储、导出功能：可存储不小于4500小时的数据和趋势图形；具备所有数据USB端口输出、下载功能；可导出频谱图文件。

11、Ai日志显示功能：显示全过程的Ai数值和图形，并持续更新

12、打印功能：可通过移动存储器打印分析数据

13、报警限制功能：可调设高、低限报警数值

14、传感器数据显示功能：显示传感器上每一编号电极的电阻值

15、具备自检功能：具备主机传感器自检功能

16、内置数据回放：可回放历史数据

17、使用模式：麻醉科、ICU、术后恢复室等均可使用

18、显示窗口尺寸和类型：≧10英寸，彩色触摸屏

19、病例演示功能：具备

20、电池工作时间：提供大于1小时的工作时间

21、故障报警功能：提供运行中故障诊断及报警提示功能

22、抗干扰能力：具备

23、单机软件升级：有终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力

24、设备使用年限：≧8年
25、保修年限：≧3年
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